PREFERENCIAL/ROTINA

P/R-261901Z/OUT/2011

DE	CENHID

PARA	NHOCRS

INFO	GRNHID

GRNC

BT

URGENTE.

PTC resultados da calibração dos sensores do equipamento SBE 2148299-3309 e sensor avulso SBE 380372,

realizados no IOUSP na data de 13OUT2011:

ALFA: Coeficientes deTemperatura do SBE-21:

a= 3.66281242E-03

b= 5.92974006E-04

c= 1.40224979E-05

d= -3.39463937E-07

fo= 2320.051

BRAVO: Coeficientes de Condutividade do SBE-21:

a= 3.11483E-05

b= 4.59579E-01

c= -3.2780E+00

d= -2.85914E-02

m= 4.9

CHARLIE: Coeficientes de Temperatura do SBE-38 n/s 0372:

a0= 1.680310E-05

a1= 2.760375E-04

a2= -2.384542E-06

a3=1.591181E-07

PTC que a variação dos resíduos de ambos os sensores apresentaram erros inferiores a -0.012 em relação a calibração original BT

N N N N